Důkaz optimalizace radiační ochrany

pro používání zubního rentgenového přístroje

(Příloha k žádosti o povolení k používání zubního rentgenového přístroje)

K prokázání optimalizace radiační ochrany pro používání zubního rentgenového přístroje uvádíme:

1.	Kerma na konci tubusu (podle údaje v  protokolu z přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability) je …………… mGy a není tedy překročena směrná hodnota 5 mGy pro snímek na film a/nebo 1 mGy pro RVG podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

2.	Odhad maximálního počtu snímků za rok:  ……………………………a tedy není překročen počet 4 tisíce snímků za rok.

3.	Prohlašuji, že vzdálenost exponující osoby od rentgenu je větší než 2 m nebo při snímkování je exponující osoba za zástěnou.

4.	Způsob zajištění kvalitního zobrazení je v souladu s programem zabezpečování jakosti.

5.	Stálá pracovní místa v okolních místnostech jsou vzdálena od rentgenu nejméně 2 m a mezi nimi a rentgenem je přepážka odpovídající alespoň 15 cm cihly.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není pravděpodobné, že bude překročena hodnota efektivní dávky 1 mSv za rok pro radiační pracovníky a 50 Sv za rok u ostatních osob, podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., je tímto prokázána optimalizace radiační ochrany a podle § 29 odst. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., není proto nutné vymezovat sledované pásmo.

Dne:  		………………

Podpis: 	………………………………………

Komentář k důkazu optimalizace:

U případů, které nevyhovují uvedeným podmínkám je nutné provést optimalizační analýzu. Optimalizační analýzu vyžadují i např. obytné prostory, stálá pracovní místa za příčkou z jiného materiálu než je cihla, stálá pracovní místa za nestíněnými dveřmi. Optimalizační analýza se provádí s ohledem na (viz též dokument vymezení sledovaného pásma):

- typ rentgenového přístroje

- rozsah provozu na pracovišti: např. provozní doba, maximální počet snímků za rok

- uspořádání pracoviště (schematický plánek pracoviště s vyznačením okolních místností a umístěním rentgenového přístroje a vzdálenosti rentgenky od stěn a dveří) s vyznačením tloušťky a materiálu stěn, tloušťky a materiálu dveří

- vyznačení stálých pracovních míst ostatních pracovníků nebo pobytu osob (které nejsou pracovníky se zdroji ionizujícího záření) a vzdálenosti těchto míst od rentgenu

- popř. měření rozptýleného záření

Upozornění:

V případě, že nejsou splněny výše uvedené podmínky, je nutné na pracovišti vymezit v souladu s § 29 vyhlášky 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. sledované pásmo.