# Provozní předpisy

pro používání zubního rentgenového přístroje

## I. Přístup na pracoviště mají:

- Pracovníci obsluhující přístroj

- Vyšetřovaní pacienti, případně jejich doprovod

- Osoba provádějící úklidové práce v rozsahu určeném jí držitelem povolení

- Kontrolní orgány a servisní technici s vědomím držitele povolení

II. Povinnosti pracovníků:

- Dodržovat  Program zabezpečování jakosti

- Vést evidenci provedených vyšetření

- Vést provozní deník se záznamy zkoušek provozní stálosti

- Využívat všech ochranných prostředků, které jsou na pracovišti

- Provádět úklid pracoviště při odpojeném přístroji ze sítě

III. Ochrana pacientů:

- Provádět expozici podle platných expozičních tabulek

- Používat ochranné pomůcky vždy, pokud tomu nebrání způsob vyšetření

- V místnosti s rtg přístrojem je pouze jeden vyšetřovaný pacient

IV. Instrukce pro postup v případě odchylek od  běžného provozu

Každé neplánované zvýšení expozice vinou chybné funkce zubního rentgenového přístroje, které by mohlo mít za následek významnou radiační zátěž pacienta, obsluhujícího personálu nebo jiných osob, je považováno za mimořádnou událost stupně 1 dle § 5 vyhlášky SÚJB č. 318/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při používání zubních rentgenových přístrojů používaných na pracovišti je však málo pravděpodobné, že k této události dojde.

V případě podezření na chybnou funkci/selhání rentgenového přístroje, je obsluhující pracovník povinen:

- okamžitě ukončit expozici, popřípadě odpojit rentgen od elektrické sítě a až do odstranění závady přístroj nepoužívat

- informovat držitele povolení a dohlížející osobu

Držitel povolení je povinen:

- přešetřit mimořádnou událost

- o mimořádné události bezprostředně informovat dotčené osoby a do 24 hodin Regionální centrum SÚJB

- zajistit opravu přístroje a pokud se oprava týkala parametrů ověřovaných v ZDS, zajistit provedení ZDS v příslušném rozsahu

- zahájit používání až po odstranění závady, případně po kladném výsledku ZDS

- závažné odchylky od běžného provozu zpracovat do protokolu o mimořádné události, který musí obsahovat:

a) zjištěné příčiny vzniku mimořádné události a posouzení její závažnosti

b) hodnocení následků na zdraví osob

c) návrh opatření k zamezení a snížení pravděpodobnosti opětovného vzniku mimořádné

události

Záznam podepíše držitel povolení a dohlížející osoba. Tento záznam bude evidován a archivován po dobu 5 let od data vyhlášení mimořádné události. Kopie písemného protokolu o mimořádné události bude do 1 měsíce předložena Regionálnímu centru SÚJB.

V. Popis monitorování pracoviště:

- Kerma na konci tubusu pro nastavení na horní molár  dospělého dle protokolu z přejímací zkoušky je ……………….. mGy

- Předpokládaný maximální počet snímků …………………… za rok

- Ovládání na odstup od rentgenu ve vzdálenosti   …………… m

- Ovládání z vedlejší místnosti nebo za stěnou ve vzdálenosti …………… m od rentgenu

- Pokud snímkuje více osob, uveďte souhrnný počet snímků za rok ……………………..

- Vzdálenost místa (kde čekají pacienti) od rentgenu …………….m

S ohledem na typ používaného zdroje a specifikovaný rozsah činnosti se rutinní monitorování pracoviště nezavádí a nejsou stanoveny referenční úrovně*).

Důležitá telefonní čísla:

| ### Držitel povolení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dohlížející osoba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RC SÚJB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dne:  		………………

Podpis: 	………………………………………

Seznámil se (uvedou jména a podpis všech pracovníků používajících dané rtg):

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Komentář k popisu monitorování pracoviště:

Typické případy:

- Monitorování pracoviště vzhledem k pracovníkům  se zdroji ionizujícího záření

Předpoklad: Kerma na konci tubusu  5 mGy, počet snímků  za rok  4 000,  vzdálenost  exponující osoby od rentgenu  2 m

Měření rozptýleného záření se jako podklad pro program monitorování pracoviště v tomto případě  nevyžaduje, rutinní monitorování se nezavádí a nejsou stanoveny referenční úrovně.

- Monitorování pracoviště vzhledem k ostatním pracovníkům (kteří nejsou pracovníky se zdroji ionizujícího záření)

Předpoklad: kerma na konci tubusu  5 mGy, počet snímků  za rok  4 000,  vzdálenost  exponující osoby od rentgenu  2 m, stálá pracovní místa v okolních místnostech jsou vzdálena od rentgenu nejméně 2 m a mezi nimi a rentgenem je přepážka odpovídající alespoň 15 cm cihly

Měření rozptýleného záření se jako podklad pro program monitorování pracoviště v tomto případě  nevyžaduje, rutinní monitorování se nezavádí a nejsou stanoveny referenční úrovně.

Netypické případy

- Individuálně se posuzují ostatní případy nesplňující podmínky stanovené v bodech A) a B). Např. obytné prostory, stálá pracovní místa za stěnou z jiného materiálu než je cihla,  za dveřmi z místnosti, kde je umístěn rentgen, počet snímků přesahuje 4000 snímků za rok. V těchto případech je nutné popis monitorování pracoviště vypracovat s ohledem na:

- typ rtg přístroje

- rozsah provozu na pracovišti: např. provozní doba, maximální počet snímků za rok

- uspořádání pracoviště (schematický plánek pracoviště s vyznačením okolních místností a umístěním rtg přístroje) s vyznačením tloušťky a materiálu stěn, tloušťky a materiálu dveří

- vyznačení stálých pracovních míst ostatních pracovníků nebo pobytu osob (které nejsou pracovníky se zdroji ionizujícího záření) a vzdálenosti těchto  míst od rentgenu

- popř. měření rozptýleného záření

*) tento výrok platí, pokud pracoviště vyhovuje podmínkám viz příloha: komentář k popisu monitorování pracoviště