Program zabezpečování jakosti

pro činnosti dle § 36 odst. 1  písm. g) vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

(pracoviště I. kategorie, jednoduchý zdroj ionizujícího záření - zubní rtg)

Podpis/funkce

Zpracoval:                          				  		dne:

Schválil:                            				   		dne:

S tímto PZJ byl  seznámen:						dne:

Identifikace držitele povolení

Jméno:

Adresa:

Adresa pracoviště:

IČO:

- Používané stomatologické RTG zařízení - stacionární / pojízdné

Typ zařízení: 				intraorální / panoramatické / CBCT

Typ záznamu: 				digitální / filmový

Vybavení

vyvolávací zařízení 				ano / ne

filmy a chemikálie 				ano / ne

zobrazovací zařízení 			negatoskop/monitor/není

ochranné prostředky   	ochr. límec	ano (………ks) / ne    ochr.zástěra   ano (………ks) / ne

- Výčet procesů a činností důležitých z RO radiační ochrany

Proces

- používání rtg zařízení pro provedení stomatologických rtg vyšetření

Činnosti

- provedení expozice   -  expoziční  automat / ruční nastavení

- vyvolávání					ne / ruční / automatické

- kontroly - zkoušky

- monitorování (pracoviště, osobní)

- systém vzdělávání

- řešení odchylek od běžného provozu

- nákup služeb, materiálu, servis

- nakládání s dokumentací a záznamy

- Popis systému jakosti

- Odpovědnosti a pravomoci

Držitel povolení (statutární zástupce) odpovídá za zajištění zdrojů (materiálních, personálních, finančních) pro bezpečné nakládání se ZIZ a za plnění povinností při používání ZIZ v souladu s požadavky zákona č.18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek.

(funkce)

- uzavírání smluv s dodavateli zařízení i služeb (ZDS, servis) 		odpovídá: ………………………

- zajištění ZDS 							odpovídá: ………………………

- provádění ZPS 							odpovídá: ………………………

- vedení dokumentace 						odpovídá: ………………………

- zajištění proškolení pracovníků používajících rtg			odpovídá: ………………………

- seznámení pracovníků používajících rtg s dokumentací pracoviště	odpovídá: ………………………

- kontrola vyvolávacího procesu 					odpovídá: ………………………

- objednávky materiálu (pro vyvolávací proces, ochranné stínící pomůcky atd.)

odpovídá: ………………………

- Smlouvy, nákup a servisní činnosti

Smlouvy na nákup nového zařízení obsahují specifikaci zařízení, termín dodání, záruční a servisní podmínky, seznam dokumentace dodané se zařízením (návod v češtině, doklad o typovém schválení resp. prohlášení o shodě, servisní manuál, protokol o přejímací zkoušce nebo způsob jejího zajištění), zajištění instalace zařízení a zaučení pracovníků.

Smlouvy o provedení ZDS obsahují specifikaci zařízení, termíny předání protokolů o ZDS.

Držitel povolení uzavírá smlouvy o provedení zkoušek dlouhodobé stability a servisu RTG zařízení pouze s firmami, které mají k činnostem příslušná povolení SÚJB.

Ochranné stínící prostředky a pomůcky jsou nakupovány s dokladem o shodě se schváleným typem.

Úklid pracoviště je prováděn osobou, která je prokazatelně poučená o rozsahu a způsobu úklidu s ohledem na  RTG zařízení na pracovišti.

- Používání ZIZ, poruchy

Za nastavení zařízení pro provedení expozice v souladu s radiologickým standardem a  podle doporučení výrobce,a doporučení vyplývajícího ze zkoušky dlouhodobé stability odpovídá ošetřující lékař. Na pracovišti je k dispozici příslušný radiologický standard a expoziční tabulka, je –li  jeho potřebnou součástí.

O každém výkonu s použitím ZIZ je pořízen záznam v provozním deníku, který umožňuje zpětné posouzení ozáření pacienta. Tyto záznamy jsou archivovány po dobu 10 let.

Ochranné pomůcky jsou pacientům, resp. doprovodu, poskytovány vždy. V případě, že by použití ochranných pomůcek mohlo znehodnotit diagnostickou informaci, jsou o tom pacienti informováni a je vyžádán jejich písemný souhlas s vyšetřením bez ochranných pomůcek. Za poskytnutí ochranných pomůcek, resp. informování pacienta odpovídá ošetřující lékař.

Zjištěné poruchy zařízení řeší servisní firma, které má k činnosti příslušné povolení SÚJB.

d) Zkoušky zařízení

Přejímací zkouška musí být provedena před zahájením používání přístroje a je zajišťována smluvně firmou, mající příslušné povolení SÚJB

Protokol je archivován po celou dobu používání přístroje (viz bod e).

Zkouška dlouhodobé stability je zajišťována smluvně firmou, mající příslušné povolení SÚJB.

Protokol je archivován po dobu10 let (viz bod e). V době provádění zkoušky by měl být přítomen na místě zástupce provozovatele a externí firmě poskytnout nezbytnou součinnost, zejména informace o ZIZ a jeho používání a o výsledcích zkoušek provozní stálosti.

Zkouška provozní stálosti provádí ............... v následujícím rozsahu:

Denně (ve dnech kdy je přístroj používán) - kontrola celistvosti a neporušenosti zařízení.

Čtrnáctidenně (nebo při změně podmínek, po delší odstávce, po změně filmů, chemikálií - jen pro filmové zobrazení) - na používaný film je proveden za standardních podmínek (optimalizovaný snímek na horní molár) snímek zubního fantomu a standardně vyvolán. Snímek je porovnán s referenčním snímkem pořízeným při poslední zkoušce dlouhodobé stability. V případě rozdílu je snímek opakován, potvrdí-li se neshoda a je vyloučena možnost vlivu vyvolávacího procesu, zajistí držitel povolení nápravu.

Měsíčně (jen pro digitální zobrazení) – vyčištění monitoru; provedení snímku zubního fantomu a vizuální posouzení rozlišení (RVG); vizuální kontrola plynulosti chodu otočného ramene (panoramatické a CBCT přístroje)

e)   Dokumentace a záznamy

Na pracovišti je vedena následující dokumentace a záznamy:

- Povolení SÚJB k příslušné činnosti

- Program zabezpečování jakosti

- Vymezení sledovaného pásma

- Provozní předpisy

- Návod k obsluze a technická dokumentace od RTG a vyvolávacího zařízení

- Doklady o zvláštní odborné způsobilosti

- Důkaz optimalizace radiační ochrany					        (funkce)

- Záznam - o proškolení pracovníků					odpovídá: ………………………

- Záznamy o vstupní lékařské prohlídce				odpovídá: ………………………

O používání ZIZ (rtg zařízení) a vyvolávacích zařízení jsou vedeny následující záznamy:

(funkce)

- Provozní deník							odpovídá: ………………………

- Záznam o poruchách a servisních zásazích				odpovídá: ………………………

- Záznamy o zkouškách provozní stálosti.				odpovídá: ………………………

- Záznam o výměně chemikálií, kontrole teploty,

event. kontrole vyvolávacího automatu.				odpovídá: ………………………

- Záznamy (protokoly) o přejímací zkoušce

a zkouškách dlouhodobé stability					odpovídá: ………………………

- Záznamy o mimořádných událostech 				odpovídá: ………………………

f)  Ověřování SJ, změny a revize PZJ

Ověřování systému jakosti zajišťuje držitel povolení průběžně a v případě zjištění neshod zajistí jejich neprodlené odstranění. Pokud je zjištěna neshoda mezi skutečným prováděním činností a jejich popisem v PZJ, zajistí nápravu nebo reviduje PZJ. Revizi PZJ také zajistí při změnách, které mají vliv na RO, na základě požadavků SÚJB nebo při změně legislativy. Revidované  PZJ předkládá držitel povolení k posouzení, event. schválení na SÚJB.